Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 144.000 euro.

Przedmiot zamówienia:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA

ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W KATOWICACH

ZATWIERDZAM:

………………………………

Śląski Wojewódzki

Lekarz Weterynarii w Katowicach

KATOWICE,   dn.  3 października 2019r.

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE OGÓLNE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, 		Regon: 000092479

Telefon: (32) 42 88 618; fax: (32) 42 88 618

witryna www: http:// bip.katowice.wiw.gov.pl

- Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.

- Numer postępowania - postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oznaczone jest znakiem: WIW.AG.ZP.272.6.2019 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.

- Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub uPzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ona ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy oraz o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r.  poz. 380 z późniejszymi zm.) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że stosownie do możliwości jakie daje art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp tzw. „procedura odwrócona dla prowadzenia postępowania” - najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

- Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 26 Pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  wraz z kodami CPV Zamawiający zawarł w zał. nr 6 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane Pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w Pakiecie.

- Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 26

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że dla Pakietów nr: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,23            wymaga:

- dołączenia do oferty przetargowej wypełnionej tabeli stanowiącej część B załącznika Nr 1 do SIWZ.

- dołączenia do oferty przetargowej uzupełnionej tabeli stanowiącej część C załącznika Nr 1 do SIWZ, w której należy wypisać części eksploatacyjne ulegające zużyciu w urządzeniach dla w/w Pakietów.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach  ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

- w sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych  - Panem Krzysztofem Lach, tel. 32 /42 88 659, e-mail: krzysztof.lach@katowice.wiw.gov.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986.  jt.), dalej „ustawy Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w  sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w  art. 18 ust. 2 RODO***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie 	z 	prawa 	do 	sprostowania 	nie 	może 	skutkować zmianą wyniku 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ IV.

TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Ostateczny termin realizacji zamówienia  do 30 listopada 2019 r.

- Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem niniejszej umowy  w terminie 7 dni roboczych  od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie będzie składane  drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zakład Higieny Weterynaryjnej  w Katowicach,                40-585 Katowice, ul. Brynowska 27.

ROZDZIAŁ V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      - O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia  określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

      - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

      - Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. W przypadku, kiedy samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest                 w Formularzu oferty wykazać części zamówienia, które będą im powierzone.

ROZDZIAŁ VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE  NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA.

    - Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą,  sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, następujące aktualne na dzień składania ofert dokumenty:

      - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

      - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -  sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO        W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA                    W ART. 25 UST 1 PKT 3 USTAWY PZP.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp).

Wykonawca w terminie 3 dni  od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                               o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                     z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO          Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

- W przedmiotowym  postepowaniu składanie ofert oraz oświadczeń przez Wykonawcę odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 1481 z późniejszymi zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach,                             z siedzibą 40-585 Katowice,   ul. Brynowska 25a.

- Oświadczenia  lub  dokumenty  składane przez Wykonawcę  w postepowaniu na wezwanie  Zamawiającego zgodnie z  art. 26 ustawy mogą być przesłane Zamawiającemu w wersji elektronicznej ( skany dokumentów )  drogą elektroniczną, a następnie niezwłocznie  przesłane                 w formie  pisemnej za pośrednictwem operatora  osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Komunikacja pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą w zakresie  pytań, wyjaśnień  wniosków, zawiadomień oraz innych informacji odbywać się będzie przy użyciu poczty elektronicznej.

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Pani Ewa Jaromin –telefon: (32) 42 88 643,

- Pan Wojciech Gardawski – pokój 46, telefon: (32) 42 88 618, faks (32) 42 88 618,

adres e-mail:  wojciech.gardawski@katowice.wiw.gov.pl

ROZDZIAŁ IX.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga  wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania                ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania                   ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                    i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w określonym  przez  Zamawiającego terminie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie później niż na 2  dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie,  mogą pozostać bez odpowiedzi.

- Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże  za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni  na stronie internetowej.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

- Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.

- Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

- Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca,, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

- Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w czasie transportu,  oznakowanej                                w następujący sposób:

WIW.AG.ZP.272.6.2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach ul. Brynowska 25a Katowice Przetarg nieograniczony na usługę wykonania przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego. Ilość stron oferty ............. NIE OTWIERAĆ do 11 października 2019 r. GODZINA 1015!

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                         w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. Nr 153, poz.419 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te –  powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

- Zawartość oferty:

Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale  XII SIWZ:

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -  sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty, jest wymagane  o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie                za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu                              z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę;

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (art. 36b ustawy).

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia                                11 października 2019r. do godz. 10.00    w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi  11 października 2019r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pokój 44.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres  Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, terminu ważności, warunków płatności zawartych                          w ofercie.

ROZDZIAŁ XIII.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

            - Po stwierdzeniu ważności oferty oraz stwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych                            w niniejszej specyfikacji Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.

            - Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w PLN i zawierać wszystkie koszty związane                      z realizacją przedmiotu zamówienia, którego szczegółowy opis Zamawiający zawarł w załączniku Nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularze asortymentowo- cenowe” oraz kosztami dostawy,  ubezpieczeniem, itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie podlega zmianie.

            - Ceny należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku.

            - Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

            - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

            - Obliczenia ceny brutto należy dokonywać wg zasady: cena netto+ podatek VAT= cena brutto.

            - Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ XIV.

OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:

Cena 	- waga kryterium - 100%

Maksymalną  liczbę punktów za w/w kryterium (100 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

najniższa zaoferowana cena brutto na dany Pakiet

C =  ...................................................................................................  x   100 x 100%

cena brutto oferty badanej

C – ilość punków za cenę

- Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta z najniższą ceną, nie podlegająca odrzuceniu.

- Wyjaśnień treści złożonych ofert oraz poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych  Zamawiający  dokona zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XV.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

      - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

- Unieważnieniu postepowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej.

      - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni  na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie      zamówienia publicznego,

2) wskazanie Pełnomocnika,

3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,

4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne 
    w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszrej oferty, zgodnie                z art. 94 ustawy Pzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w  art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVI.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII.

ZAWARCIE UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Formularz ofertowy - załącznik Nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3

- Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależeniu do grupy kapitałowej - załącznik Nr 4

- Wzór umowy- załącznik Nr 5

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 6

......................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA   PRZETARGOWA

A/ CZĘŚĆ OGÓLNA

Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku Konsorcjum/:

Adres:

ul.							nr

kod pocztowy			       miejscowość:

województwo

Regon 						NIP

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym :

1. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących oferty:

Imię i nazwisko  adres email: __________________________

Numer telefonu ___________________________________________________________

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących  realizacji umowy ( dane niezbędne do sporządzenia umowy ):

Imię i nazwisko ____________________ adres email: __________________________

Numer telefonu ___________________________________________________________

Numer rachunku bankowego  ( dane niezbędne do sporządzenia umowy ):

______________________________________________________________________

- W związku z przetargiem nieograniczonym Nr WIW.AG.ZP.272.6.2019 na wykonanie usługi przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia   na następujące pakiety: ( proszę zaznaczyć tylko te Pakiety na które złożona jest oferta )

| Numer Pakietu | Ogólna wartość brutto Pakietu |
| --- | --- |
| PAKIET 1 |  |
| PAKIET 2 |  |
| PAKIET 3 |  |
| PAKIET 4 |  |
| PAKIET 5 |  |
| PAKIET 6 |  |
| PAKIET 7 |  |
| PAKIET 8 |  |
| PAKIET 9 |  |
| PAKIET 10 |  |
| PAKIET 11 |  |
| PAKIET 12 |  |
| PAKIET 13 |  |
| PAKIET 14 |  |
| PAKIET 15 |  |
| PAKIET 16 |  |
| PAKIET 17 |  |
| PAKIET 18 |  |
| PAKIET 19 |  |
| PAKIET 20 |  |
| PAKIET 21 |  |
| PAKIET 22 |  |
| PAKIET 23 |  |
| PAKIET 24 |  |
| PAKIET 25 |  |
| PAKIET 26 |  |

II.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne   informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem  prawnym                       i faktycznym.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu  składania ofert.

- Bez zastrzeżeń, przyjmujemy również warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

a) ......................................................................................................................... ,

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

- Oświadczamy, że informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie                                             z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”  TAK / NIE**

- Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą?

TAK

NIE

UWAGA:  Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

- Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty

UWAGA1 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)

- nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie  Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

- będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć– w następującym zakresie 2: …………………………..……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………… UWAGA2 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.

- Przedkładamy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a/ .........................................................................................................str. oferty  .................

b/ ........................................................................................................ str. oferty  .................

c/ ........................................................................................................ str. oferty  .................

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

UWAGA!

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

data ...........................................  			             	...................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

** jeżeli dotyczy Wykonawcy

B/ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA / DLA KAŻDEGO ZAOFEROWANEGO OSOBNO PRZEZ WYKONAWCĘ PAKIETU

Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Ilość urządzeń | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca udziela na Pakiet nr…..   ….. miesięcznej gwarancji na wymienione części.

# Ogółem wartość netto: ................................................. PLN  słownie: ...............................................................................................

VAT     ….% tj.: .............................................................PLN  słownie: ................................................................................................

Ogółem wartość brutto: ................................................ PLN  słownie: .................................................................................................

……….....................................................................

podpisy osób wskazanych   w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Data ...................................

C/ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA / DLA KAŻDEGO ZAOFEROWANEGO OSOBNO PRZEZ WYKONAWCĘ PAKIETU*

Wykaz części eksploatacyjnych ulegających zużyciu dla Pakietu nr ……………..

| Lp. | Nazwa części | Nr katalogowy | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na w/w wymienione części.

……….....................................................................

podpisy osób wskazanych   w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Data ...................................

*obowiązuje tylko dla Pakietów nr: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,23

Załącznik nr 2 do  SIWZ

Wykonawca

........................................................

……………………………………

……………………………………

Pełna nazwa i adres

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm. – zwanej dalej ustawą Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej mikrobiologicznych ” Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.6.2019, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach - ,  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

………….……. (miejscowość), dnia ………… r.                  …………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

(jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.           …………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do  SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm. – zwanej dalej ustawą Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej” Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.6.2019, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach,  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                       ……………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych    w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt ….. ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.      …………………………………………

(podpis)

# WZÓR -  ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

...................................................................... (nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY -  INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że*:

* zaznaczyć odpowiednie

( 	nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.       o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu Nr sprawyWIW.AG.ZP.272.6.2019 na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach - nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

( 	należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.6.2019, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach  zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP**

1. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………

2. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………

#### Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

#### ………………………………………………………………………………………………

………….……. (miejscowość), dnia ………… r.                  …………………………………………

(podpis)

**Art.24 ust.1 pkt.23  ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy, cyt: „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

W dniu ..................... pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska  25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, 		Regon: 000092479

reprezentowanym przez :

- lek. wet. Andrzeja Bernackiego – Z-cę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                                w Katowicach,

- mgr Beatę Kowalewską - Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a Firmą:

.............................................................................

NIP ............................; REGON ..........................

reprezentowanym przez :

- .....................................................

- .....................................................

działającą na podstawie wpisu

do: ………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego                                     Nr WIW.AG.ZP.272.6.2019 Wykonawca zobowiązuje się wykonania przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. Oferta przetargowa Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia                           zgodnie  z ofertą przetargową.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę:

netto: ........................................................

słownie: ...........................................................................................................

brutto : ........................................................

słownie: ...........................................................................................................

- Wymiana zużytych części, usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia nastąpi w ramach czynności przeglądowo – konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne.  Zakup zużytych części, obciążających dodatkowo Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po jego akceptacji.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, wykonuje usługi będące

przedmiotem umowy w sposób profesjonalny, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz

posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi przez Zamawiającego, Wykonawca

zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacji nastąpi drogą mailową. W ramach reklamacji Wykonawca dokona bezpłatnej usługi.

Dojazd do siedziby Zamawiającego związany z realizacją zgłoszenia odbędzie się na koszt Wykonawcy.

§ 3.

- Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem niniejszej umowy  w terminie 7 dni roboczych  od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie będzie składane  drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy …………………………

- Ostateczny termin wykonania usługi do 30 listopada 2019 r.

- Usługa zostanie wykonana w siedzibie Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej – Brynowska 27

- Ustalona w § 2 ust. 2 wartość zamówienia brutto zawiera koszty dojazdu, robocizny, materiałów użytych do konserwacji, a także należnych opłat wynikających  z polskiego prawa podatkowego  i celnego.

§ 4.

- Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone stosownie do ilości urządzeń laboratoryjnych poddanych przeglądom i  konserwacjom, zgodnie z ofertą cenową, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Po wykonaniu usługi z należytą starannością, kierownicy pracowni potwierdzą jej odbiór.

- Potwierdzenie będzie dokonane w formularzu czynności przeglądowo – konserwacyjnych– załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

faktura zostanie wystawiona po wykonaniu całości zamówienia objętego umowa. Zamawiający nie przewiduje wystawienia faktur częściowych.

- Za przedmiot umowy  Zamawiający przeleje  kwotę brutto ogółem : .................. zł                                  (słownie:  .....................................................................  ),

na numer konta Wykonawcy : ………………………………………… w terminie  21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej osobno dla każdego Pakietu faktury VAT.

- Przelanie  należności Wykonawcy na inny numer konta niż podany w § 4   pkt. 4 może być dokonane jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

§ 5.

Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na części użyte do wykonania przeglądu                          i konserwacji.

§ 6.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, za wyjątkiem przypadku dokonania urzędowej zmiany stawek podatku VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- Za zwłokę w wykonaniu usługi w wys. 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 2.

- W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie zgodnie z § 3 ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% ustalonej wartości brutto niezrealizowanej usługi.

- W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze usługi osobie trzeciej,  na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od dnia następnego , po dniu w którym zapłata miała być dokonana.

- Każda ze stron niniejszej umowy może  dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.

§ 8.

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

- ze strony Zamawiającego: Pani Ewa Jaromin oraz Pan Wojciech Gardawski

adresy email:

ewa.jaromin@katwoice.wiw.gov.pl, wojciech.gardawski@katowice.wiw.gov.pl

telefony: (32) 42 88 643, (32) 42 88 618

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………….

§ 9.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu  właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                      z późniejszymi zmianami.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz umowy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

Formularz czynności przeglądowo – konserwacyjnych i materiałów eksploatacyjnych użytych do ich przeprowadzenia

| p. | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Rok produkcji | Wykonane czynności przeglądowo – konserwacyjne | Materiały eksploatacyjne użyte do przeprowadzenia czynności przeglądowo – konserwacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ocena sprawności technicznej urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………...                            ……………………………….....................      		  ………………………………………

Data wykonania usługi                      Podpis osoby uprawnionej do odbioru usługi 				           Podpis Wykonawcy

* formularz należy wypełnić dla każdego urządzenia z pakietu osobno, w treści którego należy opisać wszystkie czynności wykonane, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki do formularza:

1. ……………………….

2. ……………………….

Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 1

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System oczyszczania wody Millipore Elix 5UV | 1 | F6CN29014D | 1 | 2006 |
| 2. | System oczyszczania wody ELIX Advantage 3UV | 1 | F0PA97066E | 1 | 2010 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody:

- Przegląd elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych systemów oczyszczania wody;

- Sprawdzanie parametrów wody na kolejnych etapach procesu oczyszczania;

- Proces weryfikacji:

- Sprawdzenie zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów wyświetlanych przez system: przewodność /oporność, temperatura; - kalibracja układu pomiarowego urządzenia.

- Wymiana części zużywalnych wraz z ich dostarczeniem takich jak :filtrów, wkładów i lamp , złączek ,przewodów itp.

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 2

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System oczyszczania wody Purlab Option model OE005XXM1 oraz model LA613 | 2 szt. | OE05B215513 6143D2117021 | 1 | 2004 |
| 2. | System oczyszczania wody model ULTRA GENETIC Purlab Option S OS015BPM1 (PBC) | 2 szt. | UGC213971 OS0001551 | 1 | 2004 2018 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody:

- Przegląd elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych systemów oczyszczania wody;

- Sprawdzanie parametrów wody na kolejnych etapach procesu oczyszczania;

- Proces weryfikacji:

- Sprawdzenie zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów wyświetlanych przez system: przewodność /oporność, temperatura - kalibracja układu pomiarowego urządzenia.

- Wymiana części zużywalnych wraz z ich dostarczeniem takich jak :filtrów, wkładów i lamp , złączek ,przewodów itp.

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody ULTRA GENETIC UGC213971:

- Wymiana filtrów jonowymiennych nuclear grade

- Wymiana pompy recyrkulacyjnej

- Wymiana UF 5000 D

- Wymiana orurowania

- Sanityzacja urządzenia

- Kalibracja kalibratorami producenta posiadającymi aktualny certyfikat wzorcowania PCA.

- Sprawdzenie działania

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 3

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System oczyszczania wody DIRECCT PURE EDI 5UV (PB) | 1 szt. | S5RD58301 | 1 | 2015 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody:

- Przegląd elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych systemów oczyszczania wody;

- Sprawdzanie parametrów wody na kolejnych etapach procesu oczyszczania;

- Proces weryfikacji:

- Sprawdzenie zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów wyświetlanych przez system: przewodność /oporność, temperatura;

- Wymiana części zużywalnych wraz z ich dostarczeniem takich jak :filtry, wkłady i lampy , złączek ,przewodów itp.

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ)

PAKIET 4

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator mikropłytek ETI-MAX 3000 | 2 szt. | 9163500919 9163500916 | 1 | 2007 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i walidacji:

- Przegląd okresowy analizatorów,

- Czyszczenie i konserwacja,

- Wymiana zestawów przeglądowych,

- Sprawdzenie i kalibracja parametrów pracy płuczki i pipetora,

- Wykonanie testu sprawdzającego poprawność  płukania i pipetowania,

- Wykonanie testu walidacyjnego czytnika płytką weryfikacyjną,

- Przeprowadzenie testów kontrolnych poszczególnych podzespołów,

- Sprawdzenie działania aparatu.

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ)

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

PAKIET 5

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr AAS Thermo iCe 3000 z kuwetą grafitowa | 1 szt. | SA12350328 | 1 | 2011 |

- Zakres czynności , które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji

- czyszczenie/wymiana filtra wody chłodzącej

- kontrola stanu węży gumowych i węży wodnych w piecu grafitowym/ ewentualna wymiana

- kontrola przepływu wody chłodzącej w piecu grafitowym/ ewentualna wymiana

- kontrola czystości / czyszczenie okienek kwarcowych/ ewentualna wymiana

- kontrola zabezpieczenia /oplotu kabli zasilających/ ewentualna wymiana

- kontrola kabli napięcia sprzężenia zwrotnego / ewentualna wymiana

- kontrola stanu uszczelek/ ewentualna wymiana

- kontrola czystości soczewki światłowodu / ewentualna wymiana

- kontrola stanu światłowodu/ ewentualna wymiana

- kontrola stanu zużycia  kontaktów grafitowych / ewentualna wymiana

- czyszczenia bloku centralnego

- kontrola przepływu gazu w głowicy

- kontrola węży doprowadzających wodę chłodzącą w głowicy/ ewentualna wymiana

- wykonanie testu 2000stC VS/2000stC TC

- wykonanie testu dymu 3000stC

- wykonanie testu stabilności 600szC

- kontrola stanu kabli zasilających RS232/USB/ ewentualna wymiana

- kontrola stanu węży doprowadzających gazy oraz cybantów na wężach/ ewentualna wymiana

- kontrola stanu węży doprowadzających wodę z zamkniętego układu chłodzenia/ ewentualna wymiana

- kontrola uziemienia

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

- Podajnik kuwety.

- kontrola stanu kabla komunikacyjnego/ ewentualna wymiana

- kontrola węża doprowadzającego gaz / ewentualna wymiana

- kontrola butelek dom przepłukiwania / ewentualna wymiana

- czyszczenie wnętrza i otoczenia podajnika

- kontrola wewnętrznych węży i złączy doprowadzających gazy i płyny/ ewentualna wymiana

- kontrola stanu kapilary próbki , ewentualna wymiana końcówki kapilary/ ewentualna wymiana

- kontrola pracy strzykawki

- kontrola, regulacja pracy ramienia podajnika

- kontrola pobierania próbek

- kontrola przemywania końcówki podajnika

- kontrola podawanej objętości próbki

- sprawdzenie działania z programem pieca

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

- Termostat obiegowy

- czyszczenie rezerwuaru wody

- czyszczenia filtra wody

- czyszczenia dyfuzora strumienia wody

- wymiana wody obiegowej

- czyszczenia chłodnicy i filtra skraplacza

- zresetowanie zegara alarmu przekroczenia czasu obsługi serwisowej.

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ)

PAKIET 6

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr ASA AVANTA | 1 szt. | A 5881 | 1 | 2004 |

- Zakres czynności , które należy wykonać podczas przeglądu  i konserwacji :

- Przegląd optyki

- Kalibracja długości fali

- Kontrola układu gazowego

- Konserwacja połączeń elektrycznych – styków

- Czyszczenie okienek kwarcowych

- Czyszczenie / sprawdzenie palnika

- Konserwacja układu ustawienia palnika .

- Kontrola stanu technicznego filtra oleju i filtra wlotowego w sprężarce powietrza/ewentualna wymiana

- Sprawdzanie układu chłodzenia

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do umowy).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 7

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr gamma asa 100 | 1 szt. | 12029684 | 1 | 2004 |
| 2. | Spektrometr gamma z detektorem germanowym DSA 1000 | 1 szt. | 610102 | 1 | 2009 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu  i  konserwacji:

- Przegląd aparatury, detektora, systemu komputerowego,

- Kalibracja energetyczna i wydajnościowa.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 8

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator rtęci AMA – 254 | 1 szt. | 20810880 | 1 | 2008 |

- Zakres czynności , które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji analizatora rtęci:

- Kontrola stanu technicznego zestawu części eksploatacyjnych :tuba katalityczna , amalgamator , komplet uszczelek/ ewentualna wymiana

- Czyszczenie kuwety pomiarowej spektrometru , wymiana uszczelnień okienek kuwety

- Regulacja temperatury elementów grzejnych (amalgamator , tuba katalityczna , kuweta)

- Regulacja ciśnienia i przepływu tlenu

- Czyszczenie i konserwacja elementów mechanicznych analizatora ( drzwi , podajnika , przesłony)

- Kondycjonowanie tuby katalitycznej

- Kalibracja

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 9

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd generatora azotu z wbudowaną sprężarką powietrza Model NO NM30LA-MS | 1 | K09 – 11 - 081 | 1 | 2014 |

- Zakres czynności , które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji generatora:

- Wymiana filtrów

- Wymiana zaworów

- Regeneracja kompresorów

- Wymiana separatorów / odstojników wody

- Sprawdzenie szczelności układu

- Wymiana uszczelek i uszczelniaczy

- Kontrola stanu technicznego  części eksploatacyjnych tj. filtry, zawory, separatory, uszczelki oraz uszczelniacze/ ewentualna wymiana.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 10

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezolejowa sprężarka powietrza Atlas Copco SF4 10FF-400/3/50-CE | 1 | API 699164 | 1 | 2014 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji sprężarki

- Wymiana filtrów powietrza na ssaniu

- Czyszczenie sprężarki

- Smarowanie łożysk na mimośrodach

- Smarowanie łożysk spirali nieruchomej

- Kontrola/czyszczenie odwadniacza(y)

- Kontrola zaw. bezp. i wyłączników

- Kontrola podzespołów elektrycznych

- Kontrola stanu technicznego membrany zaworu odcinającego oraz uszczelki warg / ewentualna wymiana

- Kontrola/czyszczenie osadnika wilgoci

- Wymiana pasa (ów)

- Wymiana części zestawu.naprawczego separatora wody

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 11

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd GC/MS( MS 5975C) wraz z chromatografem gazowym GC 6890N | 1 zestaw | US 73347694 DE 10415114 | 1 | 2008 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji GC/MS:

- Wymiana oleju i filtrów w pompie wstępnej,

- Czyszczenie źródła jonów,

- Czyszczenie i kontrola stanu technicznego elementów zużywalnych  między innymi linerów ,uszczelek , filamentów itp. /ewentualna wymiana

- Wykonanie testów szczelności dozownika,

- Czyszczenie wentylatorów w MSD,

- Strojenie MSD po przeglądzie.

- Kontrola stanu technicznego cylindra wycinającego w źródle jonów/ ewentualna wymiana

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 12

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd GC 7890 | 1 szt. | CN 10841024 | 1 | 2008 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji chromatografu gazowego:

- Kontrola stanu technicznego  części zużywalnych m.in. uszczelek , linerów itp. /ewentualna wymiana

- Wykonanie testów szczelności,

- Sprawdzenie detektora μECD i NPD,

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 13

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd LC 1100/1200 | 3 szt. | DE 40926296 DE 65570134 DE 63061456 | 1 | 2004 2008 2009 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji chromatografów cieczowych:

- Przegląd degazera,

- Przegląd układu pomp,

- Przegląd autosamplera

- Przegląd termostatu

- Przegląd detektora DAD

- Przegląd detektora FLD

- Wykonanie testów szczelności, testu termostatu kolumn oraz testu detektorów DAD i FLD

- Kontrola stanu technicznego części zużywalnych m. in.: kapilary łączącej kolumnę z detektorem, kapilary termostatu kolumny filtrów szklanych ze spiekiem do podawania

odczynników , uszczelek koloru złotego , uszczelek z PTFE itp. /ewentualna wymiana

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 14

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw: - Systec V-65 - Systec V-65 - Systec X-100 - Systec VX-95 -SMEG B-One - Systec VX-95 - Systec VX-95 - Systec VX-95 -Systec VX-95 -Systec V -Systec VX-100 | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 1529 1656 2125 1999 3119048 1997 1407 1995 4385 1998 5521 | 1 | 2006 2006 2007 2007 2011 2007 2006 2007 2011 2007 2014 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Sprawdzenie mechanizmu zamykania pokrywy,

- Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

- Sprawdzenie stanu i konserwacja uszczelek pokrywy,

- Sprawdzenie stanu zespołów mechanicznych (w tym systemu hydraulicznego i pneumatycznego)

- Sprawdzenie kalibracji czujników temperatury i ciśnienia  (certyfikowanymi urządzeniami referencyjnymi),

- Sprawdzenie i czyszczenie systemu chłodzenia wodnego,

- Sprawdzenie i czyszczenie pompy próżniowej (płukanie pomp i wężownic),

- Sprawdzenie i usunięcie wody z kompresora zewnętrznego,

- Sprawdzenie filtra powietrza wchodzącego.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 15

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Mikroskop Nicon Eclipse E 200 - Mikroskop Nicon SMZ-645 Nicon C-DS. -Mikroskop Nicon Eclipse 50i (PS) -Mikroskop Nicon Eclipse E200 LED (z kontrastem fazowym) | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 145090 3119048 814915 610628 | 1 | 2008 2010 2005 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Konserwacja,

- Czyszczenie,

- Regulacja podzespołów mechanicznych i układów optycznych.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 16

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trichinoskop Rathenow | 1 szt. | M227011 | 1 | 1998 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Konserwacja,

- Czyszczenie,

- Regulacja podzespołów mechanicznych i układów optycznych.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 17

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat mini VIDAS | 1 szt. | IVD1203947 | 1 | 2007 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Ocena stanu technicznego wyświetlacza,

- Ocena stanu technicznego klawiatury,

- Czyszczenie i smarowanie szyny skanera,

- Czyszczenie optyki skanera,

- Wymiana uszczelek pomp,

- Kalibracja układu optycznego testerem QCV

- Testy kontrolne QCV,

- Kontrola czytnika kodów paskowych,

- Regulacja docisku drzwiczek.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 18

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biureta automatyczna Metrom 876 Dosimat plus | 2 szt. | 1876001004219 1876001010242 | 1 | 2008 2010 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Kompleksowe sprawdzenie elektroniczne aparatu oraz jego funkcji,

- Sprawdzenie poprawności dozowania cieczy biuret , nakładek wymiennych,

- Sprawdzenie powtarzalności i dokładności otrzymywanych wyników.

- Kontrola stanu technicznego części tłoczka PTFE do biurety szklanej/ ewentualna wymiana

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. ( Załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 19

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd aparatu do oznaczania białka Buchi B-324 (PT) | 1 szt. | 0700003116 | 1 | 2004 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Czyszczenie układów

- Sprawdzenie poprawności dozowania pomp

- Wymiana uszczelek

- Kontrola stanu technicznego części zużywalnych konieczna podczas przeglądu / ewentualna wymiana

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto (załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 20

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna: 1. Heto-Holten Safe 2010 1,2 FF 12N-U 2. Holten typ S 210x0,9FF1LN-U 5. TELSTAR 6. KOJAR 7. BIO-PAN 48 | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 30211339 305100415 8264 LS00887 | 1 | 1998 2012 |

- Zakres czynności , które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Sprawdzenie szczelności i upływności filtrów HEPA (głównego i wylotowego) oraz pomiarów przepływów w komorze roboczej wraz wystawieniem certyfikatów i protokołu przeglądu generalnego /ewentualna wymiana

- Czyszczenie filtra wylotowego

- Kontrola szczelności i walidacja potwierdzona dokumentem walidacji zgodnie normą PL EN 12469

- Kontrola żywotności lamp UV oraz wraz z ewentualną wyminą

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ)

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. (załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 21

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik mikropłytek BIO-TEK Elx800 | 2 szt. | 183756 12110515 | 1 | 2002 2012 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzenia z uniwersalną płytką kalibracyjną produkcji Bio-Tek Instruments:

- Określenie dokładności pomiarów

- Określenie liniowości pomiarów

- Określenie powtarzalności pomiarów

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ)

PAKIET 22

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do napełniania płytek petriego Media Jet Vario | 1 szt. | 11310151 | 1 | 2010 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Czyszczenie i konserwacja ruchomych elementów urządzenia

- Czyszczenie i konserwacja elementów niedostępnych do konserwacji przez pracowników obsługujących urządzenie

- Kalibracja dozowania płynów

- Sprawdzenie głównego sterownika urządzenia

- Kontrola stanu technicznego części zużywalnych./ewentualna wymiana

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. (załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 23

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piec mikrofalowy Multiwave 3000 wraz z rotorem 8EVAP | 1 szt. | 80271222 | 1 |  |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Przegląd urządzenia,

- Czyszczenie urządzenia,

- Przeprowadzanie sprawdzenia podzespołów elektronicznych, mechanicznych, oraz przynależnych akcesoriów pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi producenta,

- Testy funkcjonalności i kalibracja urządzenia,

- Kontrola stanu technicznego części zużywalnych./ewentualna wymiana

- Czyszczenie komory oraz czujników optycznych

- Konserwacja i sprawdzenie rotora

- Wymiana filtrów 0,2 μm PTFE, wężyków połączeniowych oraz ich osłony w rotorze 8EVAP. Sprawdzenie szczelności.

- Kalibracja mocy mikrofalowej

- Kalibracja i sprawdzenie czujników temperatury

- Sprawdzenie konfiguracji ustawień

- Sprawdzenie poziomu wycieku mikrofal

- Sprawdzenie układu wydechowego oraz wymiana elementów redukujących poziom hałasu

- Sprawdzenie czujników pożaru oraz wykrywających eksplozje

- Przebieg testowy PQ

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

- Wymiana zużytych części w razie konieczności zostanie dokonana w trakcie przeglądu.

- Do oferty należy dołączyć wykaz części eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w w/w urządzeniu wraz cenami netto oraz brutto. (załącznik nr 1 do SIWZ część C)

PAKIET 24

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówki laboratoryjne: -MPW 350 - Eppendorf 5810R - MPW-250 - Eppendorf miniSpin - Eppendorf 5430 - Eppendorf 5804R - Eppendorf 5430R | 7 szt. | 10350054503 0000039334 10250050106 0041337 5427BK214244 5805EO067325 5428EO521805 | 1 | 2003 2007 2006 2007 2012 2015 2015 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Sprawdzenie działania wirówki

- Sprawdzenie mocowania pokrywy rotora

- Sprawdzenie czystości gniazd na probówki

- Sprawdzenie prawidłowości zamykania i otwierania pokrywy

- Sprawdzenie wyświetlacza

- Sprawdzenie przycisków klawiatury

- Sprawdzenie otwierania pokrywy po wyłączeniu zasilania

- Sprawdzenie możliwości zmiany parametrów w czasie wirowania

- Sprawdzenie parametrów technicznych i bezpieczeństwa takich jak : prąd upływu , oporność zerowania , oporność izolacji, prędkość obrotowa, sprawdzenie zegara, czas hamowania itp.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 25

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd spektrofotometru Nicolet Evolution | 1 szt. | EV121102 | 1 | 2004 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Kontrola energii lampy Xe

- Czyszczenie okien pokrywy optyki

- Czyszczenie komory pomiarowej

- Czyszczenie obudowy urządzenia

- Sprawdzenie uszczelnień obudowy

- Sprawdzenie działania układu zmiany szczelin

- Sprawdzenie działania układu filtrów spektralnych

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych pomiędzy modułami urządzenia

- Wygenerowanie domyślnej linii bazowej

- Sprawdzenie działania systemu zapisu/odczytu plików

- Justowanie układu optycznego

- Sprawdzenie właściwości metrologicznych:

- Dokładność i powtarzalność fotometryczna

- Dokładność i powtarzalność długości światła

- Poziom światła rozproszonego

- Jakość linii podstawowej

- Poziom szumunia itp.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 26

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termoblok Bio TDB-100 | 1 szt. | 01041215110299 | 1 | 2015 |

- Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Rozmieszczenie czujników w otworach dużych termobloku,

- Wykonanie wzorcowania w następujących otworach: 6 otworów oznaczonych symbolami 1, 5, 7, 14, 16, 20 (schemat ze świadectwa wzorcowania  nr 5237/2016 z dnia 11.10.2016 r),

- Wzorcowanie dla następujących punktów temperaturowych: 50°C, 70°C, 95°C

- .Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

# Footnotes

Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy).